## Slide 1: Medicina iperspettrale: applicazioni e prospettive
Ricerca e Innovazione in sanità
Università degli studi di pavia
Master di II livello in ingegneria clinica
Relatore: Dott. Ing. Emanuele Torti, PhD

## Slide 2: Indice
Introduzione alle immagini iperspettrali
Sistemi di acquisizione
Tecnologie per l’elaborazione in tempo reale
Casi studio
Conclusioni

## Slide 3: Introduzione alle immagini iperspettrali
Tecnologia nata per acquisizioni da satellite ed aeree
Possibilità di acquisire informazioni sia spaziali che spettrali
VIS: Visibile
NIR: Near Infrared (infrarosso vicino)
SWIR: Short Wavelength Infrared (infrarosso ad onde corte)
MIR: Mid Infrared (infrarosso medio)
LWIR: Large Wavelength Infrared (infrarosso ad onde lunghe)

## Slide 4: Introduzione alle immagini iperspettrali
Occhio umano
Silicio
Risposta relativa (a. u.)
Lunghezza d’onda (micrometri)
0.4
0.6
0.8
1
1.2

## Slide 5: Introduzione alle immagini iperspettrali
Viene acquisito un ipercubo, la stessa immagine su centinaia di bande differenti
Spaziale
Spaziale
Spettrale

## Slide 6: Introduzione alle immagini iperspettrali
Lunghezza d’onda (micrometri)
Riflettanza (%)
VIS
NIR
SWIR
Clorofilla
Struttura cellulare
Acqua
Acqua
Erba
Erba secca
Abete
Palma da cocco

## Slide 7: Introduzione alle immagini iperspettrali
Esiste una corrispondenza biunivoca tra materiale e firma spettrale
Possibilità di discriminare tra differenti materiali analizzando bande differenti
Vediamo un esempio
Immagine RGB

## Slide 8: Introduzione alle immagini iperspettrali
547 nm
(verde)
770 nm
(NIR)
Fonte: http://sciencenordic.com/lengthy-can-do-list-colour-camera

## Slide 9: Introduzione alle immagini iperspettrali
Fonte: http://sciencenordic.com/lengthy-can-do-list-colour-camera
Con centinai di bande a disposizione è possibile evidenziare estrarre molteplici informazioni, come ad esempio la presenza di anomalie

## Slide 10: Introduzione alle immagini iperspettrali
Fonte: http://sciencenordic.com/lengthy-can-do-list-colour-camera
La classificazione basata su immagini iperspettrali è più precisa rispetto a quella basata su immagini RGB

## Slide 11: Introduzione alle immagini iperspettrali
Caratteristica | Immagini monocromatiche | Immagini RGB | Spettroscopia | Immagini multispettrali | immagini iperspettrali
Informazioni spaziali |  |  |  |  | 
Numero bande acquisite | 1 | 3 | Da diverse decine a centinaia | Da 3 a 10 | Centinaia
Informazioni spettrali |  |  |  |  Limitate | 
Informazioni sui costituenti |  |  Limitate |  |  Limitate | 
Sensibilità a componenti minori |  |  |  |  Limitata | 

## Slide 12: Sistemi di acquisizione
Whiskbroom
Pushbroom
Staring
Snapshot

## Slide 13: Sistemi di acquisizione – Whiskbroom
Sensore
Area in acquisizione
Direzione di scansione
Direzione di movimento
 Possibilità di focalizzare l’acquisizione alle sole aree di interesse
 Parti meccaniche in movimento, possibili usure e guasti

## Slide 14: Sistemi di acquisizione – Pushbroom
Array di sensori
Linea in acquisizione
Direzione di movimento
 Permette di selezionare quali bande acquisire
 Assenza di parti in movimento
 Difficoltà di calibrazione e problemi legati alle possibili differenze tra i sensori dell’array

## Slide 15: Sistemi di acquisizione – Staring
 Permette di selezionare quali bande acquisire
 Assenza di parti in movimento
 Bassa frequenza di acquisizione
 Risoluzione spettrale inferiore rispetto a sistemi pushbroom
Banda in acquisizione

## Slide 16: Sistemi di acquisizione – Snapshot
 Permette di selezionare quali bande acquisire
 Assenza di parti in movimento
 Bassa frequenza di acquisizione
 Risoluzione spettrale inferiore rispetto a sistemi pushbroom
Sensore

## Slide 17: Sistemi di acquisizione – Problematiche
La risoluzione spaziale non è elevata come quella spettrale
Nello stesso pixel sono presenti diversi materiali (mixed pixel)
Sono necessarie tecniche opportune per estrarre i materiali da ogni mixed pixel
Mixed pixel
(suolo + rocce)
Mixed pixel
(suolo + alberi)
Pixel puro
(acqua)

## Slide 18: Unmixing iperspettrale
In letteratura sono stati proposti diversi algoritmi per l’unmixing iperspettrale (Vertex Component Analysis, Minimum Volume Symplex Analysis,…)
Due tipologie: lineari e non lineari
Entrambe sono computazionalmente onerose e richiedono opportune tecnologie per essere eseguite in tempi ridotti
Modello lineare
Modello non lineare

## Slide 19: Unmixing iperspettrale
Si effettua una Principal Component Analysis sull’immagine acquisita
Viene applicata un’opportuna trasformazione ortogonale che effettua un cambio di coordinate
Problema risolvibile con tecniche di machine learning
Spazio delle componenti
Spazio iniziale
x
y
z

## Slide 20: Unmixing iperspettrale
Formulazione matematica del problema nel caso lineare:
immagine iperspettrale
matrice contenente le firme spettrali degli endmembers
matrice di mixing
rumore
Lo scopo principale dell’unmixing è la stima della matrice

## Slide 21: Sistemi di acquisizione – Problematiche
Lo schema comune di elaborazione è definito unmixing chain

## Slide 22: Classificazione di immagini iperspettrali
Per rendere facilmente interpretabili i dati iperspettrali è necessario classificare il contenuto dell’immagine acquisita
In pratica si vuole un metodo automatico per raggruppare pixel iperspettrali omogenei in opportune classi
In letteratura sono utilizzati due approcci: neural network e support vector machine

## Slide 23: Neural networks
Modelli ispirati alle reti neurali biologiche, utilizzate per approssimare funzioni
Rappresentate tramite neuroni organizzati in strati ed opportunamente connessi
Livello di input
Livelli nascosti
(hydden layers)
Livello di uscita
INPUT:
caratteristiche
OUTPUT:
classificazione

## Slide 24: Neural networks
L’unità fondamentale è il percettrone, che somma tutti gli input ed applica alla somma una opportuna funzione, tipicamente una sigmoide

## Slide 25: Neural networks
La rete deve essere addestrata alla classificazione, stimando i pesi da associare ad ogni connessione
Si utilizza un training set contenete valori di input e la classificazione attesa
Si minimizza l’errore tra classificazione attesa e classificazione effettiva
Aggiornamento pesi
Gradiente
Gradiente
Gradiente
Riferimento
Output
Errore

## Slide 26: Neural networks
Il metodo del gradiente soffre del problema dei minimi locali, inoltre la convergenza può essere lenta, in funzione dell’algoritmo utilizzato

## Slide 27: Support Vector Machines
Tecnica di classificazione supervisionata sviluppata a partire dagli anni ’90
Non soffrono del problema di minimi locali
Utilizzate spesso quando non sono necessarie molte classi

## Slide 28: Support Vector Machines
Esempio di classificazione lineare in due gruppi:
Input: punti Output:
classi
Si cerca l’iperpiano avente il margine massimo che suddivide i due gruppi

## Slide 29: Support Vector Machines
Perché l’iperpiano avente margine massimo?

## Slide 30: Support Vector Machines
Trovare l’iperpiano che massimizza la distanza dai vettori di supporto
Formulazione matematica del problema:

## Slide 31: Elaborazione di immagini iperspettrali
Unmixing e classificazione sono elaborazioni computazionalmente onerose
Per quanto riguarda l’unmixing, il peso computazionale è dato dalle operazioni di algebra lineare necessarie alle proiezioni, mentre nella classificazione è dato dalla fase di addestramento
Tutte queste operazioni sono intrinsecamente parallele

## Slide 32: Tassonomia di Flynn
I sistemi di calcolo vengono suddivisi in 4 classi

## Slide 33: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
Il calcolo parallelo è storicamente basato sull’utilizzo di supercomputer o cluster
Soluzioni non economiche e soggette a costi di manutenzione elevati, oltre a rapida obsolescenza

## Slide 34: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
Negli ultimi anni sono state proposte tecnologie alternative a supercomputer e cluster
Troviamo principalmente due tipologie: sistemi multicore e sistemi manycore

## Slide 35: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
Approccio multicore -> moderni processori (principalmente Intel e AMD)
Approccio manycore -> schede grafiche (principalmente NVIDIA e ATI)

## Slide 36: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
Il vantaggio è legato a differenti scelte architetturali

## Slide 37: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
Negli ultimi anni le GPU hanno guadagnato importanza all’interno della comunità scientifica
Possibilità di programmarle tramite NVIDIA CUDA, estensione al linguaggio C

## Slide 38: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
Architettura di una moderna GPU

## Slide 39: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
Esistono schede derivate dalle GPU specializzate per il calcolo scientifico
Performance di picco in singola precisione | 4,29 Tflops
Performance di picco in doppia precisione | 1,43 Tflops
Numero di cores | 2880
Memoria DDR5 | 12 GB
Frequenza di clock | 750 MHz
Potenza dissipata | 200 W

## Slide 40: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
Le schede possono essere connesse tra di loro per ottenere prestazioni migliori, tramite la tecnologia NVIDIA SLI
L’idea è quella di avere un supercomputer on a desktop

## Slide 41: Tecnologie per analisi di immagini iperspettrali
K40
K20
M2090
CPU 16 cores
Speed Up
AMBER
dinamica molecolare
CHROMA
fisica
QMC PACK
chimica
ANSYS
meccanica
SPECFEM 3D
chimica

## Slide 42: Immagini iperspettrali in medicina
Recentemente le immagini iperspettrali hanno trovato impiego in medicina
Diagnosi non invasiva di patologie che causano cambiamenti nei tessuti
Supporto decisionale durante le operazioni chirurgiche

## Slide 43: Diagnosi basata su immagini iperspettrali
La diagnosi può essere effettuato solo su superfici libere
Le immagini iperspettrali non possono penetrare oltre il mm di profondità
Fonte: D. T. Dicker et al., ‘’Differentiation of normal skin and melanoma using high resolution hyperspectral imaging’’, Cancer, Biology and Therapy, 2006

## Slide 44: Diagnosi di tumori alla lingua
Tumore maligno che si manifesta inizialmente come ulcera o grumo di colore bianco
Se non trattato può propagarsi a tutta la lingua e alle gengive
La diagnosi precoce aumenta le possibilità di guarigione, in quanto esistono le cure risultano più efficaci
Tipicamente la diagnosi richiede un esame istologico, mentre sarebbe preferibile un metodo non invasivo
Tumore alla base della lingua
Tonsille
Tumore al corpo della lingua

## Slide 45: Diagnosi di tumori alla lingua
Studio preliminare sulla differenza tra tessuto sano e malato
È un problema di classificazione
Tumore
Sano
Lunghezza d’onda (nm)
Riflettanza (%)
Fonte: Z. Liu et al., ‘’Tongue Tumor Detection in Medical Hyperspectral Images’’, Sensors, 2012

## Slide 46: Diagnosi di tumori alla lingua
L’approccio migliore, in questo caso, è utilizzare SVM, perché bisogna distinguere solo tra due classi
Anche le neural networks funzionano, ma impiegano più tempo a fornire il risultato
Classe | Numero campioni | 
 | Training | Validazione
Tumore | 954 | 8609
Sano | 796 | 7237
Fonte: Z. Liu et al., ‘’Tongue Tumor Detection in Medical Hyperspectral Images’’, Sensors, 2012

## Slide 47: Diagnosi di tumori alla lingua
Accuratezza di classificazione vicina al 97%
Fonte: Z. Liu et al., ‘’Tongue Tumor Detection in Medical Hyperspectral Images’’, Sensors, 2012

## Slide 48: Diagnosi di tumori alla lingua
Lo strumento effettua la diagnosi in meno di 4 secondi
Fonte: Z. Liu et al., ‘’Tongue Tumor Detection in Medical Hyperspectral Images’’, Sensors, 2012

## Slide 49: Diagnosi di patologie cardiocircolatorie
Le patologie cardiocircolatorie sono tra le prime cause di mortalità
Le arterie possono venire ostruite dall’accumulo di tessuto connettivo
Può essere localizzata alle sole arterie periferiche
I metodi tradizionali, basati sulla pressione localizzata degli arti, non consentono una diagnosi affidabile di questa patologia
Placca
Arteria
sana
Arteria
ostruita

## Slide 50: Diagnosi di patologie cardiocircolatorie
Le arterie ostruite hanno un livello inferiore di ossigenazione rispetto alle altre
Possibilità di utilizzare le immagini iperspettrali per costruire mappe di ossigenazione

## Slide 51: Supporto alla chirurgia
Gli interventi chirurgici sono basati sull’esperienza del chirurgo
La tecnologia iperspettrale ha le potenzialità di estendere le capacità visive del chirurgo allo strato molecolare, cellulare e tissutale
È importante notare che viene dato un supporto al chirurgo, non lo si sostituisce
Viene dato un supporto nell’identificare la lesione e i suoi margini

## Slide 52: Supporto alla chirurgia
Una combinazione con le tecniche di classificazione può portare ad offrire al chirurgo strumenti in grado di assisterlo e facilitare le sue decisioni
Importante che i tempi di elaborazione siano rapidi
Sensore
Attuatore
Sorgente luminosa
Supporto
Elaboratore
Letto operatorio

## Slide 53: Supporto alla chirurgia
Il primo impiego in chirurgia è stato proprio nel riconoscimento di organi
Approccio basato su SVM
Fonte: H. Akbari et al., ‘’ Hyperspectral Imaging, a new modality in surgery’’, Recent advances in biomedical engineering, 2009
Intestino
tenue
Peritoneo
Colon
Milza

## Slide 54: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Progetto finanziato dall’unione europea nell’ambito del programma FP7 – FET
Collaborazione tra quattro università, tre partner industriali e due ospedali
Budget totale di circa 1,3 milioni di Euro
Fonte: www.helicoid.eu (sito web ufficiale del progetto)

## Slide 55: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Progetto triennale iniziato nel 2014
Scopo principale: generalizzare le metodologie di classificazione tra tessuto sano e malato in real-time durante operazioni chirurgiche

## Slide 56: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD

## Slide 57: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Impatto medico: maggior precisione nel rilevare i tumori durante operazioni chirurgiche
Impatto scientifico: generalizzazione delle tecniche iperspettrali per l’utilizzo in medicina
Impatto tecnico: adozione di nuove tecniche diagnostiche in ambito clinico
Impatto economico: competitività di sanità ed industrie europee

## Slide 58: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Per la costruzione del database utilizzato in fase di training è stato realizzato un microscopio con sensore iperspettrale di tipo pushbroom

## Slide 59: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Sono state valutate sia le neural network che le Support Vector Machines

## Slide 60: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
SVM utilizzate come albero decisionale

## Slide 61: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Prototipo in fase di sviluppo

## Slide 62: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Sistema di elaborazione real-time

## Slide 63: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Sistema di elaborazione real-time

## Slide 64: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD
Sistema di elaborazione real-time

## Slide 65: Supporto alla chirurgia – il progetto HELICoiD

## Slide 66: Conclusioni
Le immagini iperspettrali sono un valido strumento per diagnosi e supporto alla chirurgia
L’elaborazione e l’interpretazione dei dati richiedono algoritmi computazionalmente onerosi
Necessità di utilizzare sistemi di calcolo ad elevate prestazioni
Sono stati proposti sistemi efficienti per diagnosi e supporto alla chirurgia
Nei prossimi anni le immagini iperspettrali troveranno ampio spazio in applicazioni mediche